FR3051系列变送器

一、概述
二、用途
三、主要技术参数和性能
四、调校工具
五、变送器型号命名图谱
六、订货须知
七、选型定货资料

一、概述

FR3051系列变送器是我公司吸收了国外同类型仪表的先进技术并引进关键部件而研发的一种小型化智能电容式压力/差压变送器, 在保持和发扬国外同类产品优点的基础上，不断完善产品结构、工艺和性能检测技术，以确保每台变送器的综合精度、稳定性和可靠性都优于技术标准,位居国内产品的前列。电路采用先进的集成电路和表面安装工艺，全部功能集中在电路板上。它具有与HART兼容的通信功能。为用户提供了便捷的调试环境，提高了标定精度，改善了环境温度补偿效果，大大提高了变送器的精度和稳定性。它的安装方式与1151兼容，因此，FR3051系列变送器是一些老产品的替代和更新产品。

二、用途

FR3051系列电容式变送器可应用于石化、冶金、电力、食品、医药、造纸和纺织等工业部门，用来检测流体的差压、压力、液位、界面和密度等参数，与节流孔板配用，还可用于测量流量。它将被测信号转换成4～20mA.DC，传送给显示、计算、调节或控制等仪表，可组成各种自控系统。

三、主要技术参数和性能

| 类 型 | 量程（KPa） |  | 精度 | 最大压力或静压（Mpa） | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 调整范围 |  |  |  |
| CD | 2 | 0.125～1.5 | 0.5 | 1 | - 温度影响＝±0.02%F.S/℃ - 最大正迁移量500%；最大负迁移量600% - 量程比5：1；10：1；15：1 - 防爆类型：隔爆型 Exd II BT4-6 本安型 Exia II CT5 - 防护等级：IP-65 - 介质温度：普通型-25～200℃ 高温型（远传）15～300℃ - 24V.DC供电时，回路外接总电阻不大于600Ω |
| CD,CG | 3 | 1.3～7 | 0.25 | 2 |  |
| CD,CG CH,CA L | 4 | 7～37 | 0.2 0.25 | 4,10 CH型32 L型2.5 |  |
|  | 5 | 31～186 |  |  |  |
|  | 6 | 117～689 |  |  |  |
|  | 7 | 345～2068 |  |  |  |
| CG | 8 | 1170～6895 | 0.25 | 10,25 32,50 |  |
|  | 9 | 3450～20680 |  |  |  |
|  | 0 | 6890～41370 |  |  |  |

四、调校工具

１.  275型手持通信器的使用

由于本变送器与Rosemount公司的1151、3051有很好的兼容性，因此完全可以用Rosemount公司的275型手持通信器进行操作。

使用275型手持通信器的菜单功能树见图1．

２.  关于调零位(Z)和调满量程(S)按钮的使用说明

在变送器表头后方的电路板上两个微型按钮用于现场就地调整量程。当在仪表初始上电时，两个按钮处于“休眠”状态，即按键无反应。为了使按钮有效，需要在上电后“激活”按钮，方法是在仪表正常工作状态下双手同时按住两个按钮5-10秒，此时按钮就被“激活”，在仪表不断电情况下可任意连续使用两个按钮。若仪表断电后又重新上电，为了使用按钮需要重新“激活”。

按钮在“激活”状态下，分别给变送器加入所需的标准压力，按下对应的调零位或调满量程按钮，可重新调整变送器的量程及迁移。注意每次按键动作需保持5秒钟，否则按键无效。

调零位(Z)和调满量程(S)按钮,在订货时推荐选用内置(微型按钮位于表头后方的电路板上)，或在订货时特殊说明选择外置（位于变送器外壳中断顶部）。.

图1通用模式菜单树

图1通用模式菜单树（续）

五、变送器型号命名图谱

必选                                    任选

| FR3051 |  |  |  |  | A |  |  | A1B | /../../…… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 代码 | 变送器类型 |
| --- | --- |
| CD | 差压变送器 |
| CG | 压力变送器 |
| CA | 绝压变送器 |
| CH | 高静压差压变送器 |
| L | 法兰液位变送器 |

| 代码 | 量程范围 |
| --- | --- |
| 2 | 0~0.125~1.5Kpa |
| 3 | 0~1.3~7.5Kpa |
| 4 | 0~7~37Kpa |
| 5 | 0~35~186Kpa |
| 6 | 0~120~690Kpa |
| 7 | 0~400~2000Kpa |
| 8 | 0~1200~6890Kpa |
| 9 | 0~5~20Mpa |
| 0 | 0~10~40Mpa |

| 代码 | 结 构 材 料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法兰/适配器 | 排气/排液 | 膜 片 | 灌冲液 |
| 22 | SS316 | SS316 | SS316L | 硅油 |
| 23 | SS316 | SS316 | 哈氏合金 |  |
| 24 | SS316 | SS316 | 蒙乃尔合金 |  |
| 25 | SS316 | SS316 | 钽 |  |
| 33 | 哈氏合金 | 哈氏合金 | 哈氏合金 |  |
| 35 | 哈氏合金 | 哈氏合金 | 钽 |  |
| 44 | 蒙乃尔合金 | 蒙乃尔合金 | 蒙乃尔合金 |  |

| 代码 | 附 加 选 项 |  |
| --- | --- | --- |
| B1 | 支架，2-in 管件弯安装板 |  |
| B2 | 支架，面板弯安装板 |  |
| B3 | 支架，2-in 管件平安装板 |  |
| M5 | LED 数字显示 |  |
| S1 | 一个毛细管远传装置 | 根据表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ订货 |
| S2 | 二个毛细管远传装置 |  |
| C0 | 1/2-NPT 锥管阴螺纹接头 |  |
| C1 | 1/2-NPT 引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |
| C2 | M20χ1.5 丁字型螺纹引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |
| P2 | 禁油，脱脂 |  |
| d | 隔爆型 dⅡBT4 |  |
| i | 本安型 iaⅡCT6 |  |

六、订货须知

| 1）变送器型号可根据选型规格表按需要确定。 |  | 5) 变送器需要正、负迁移时，必须注明迁移量。 |
| --- | --- | --- |
| 2）选型规格中的数字、符号填写必须准确无误。 |  | 6）对变送器静压有要求时，必须在订货时注明。 |
| 3）如需要附加选项，必须明确填写。 |  | 7）需要标注工位号时，应在订货时注明。 |
| 4）变送器按用户指定量程生产，不指定量程， |  | 8）远传变送器，必须根据选型规格表按需要确定 |
| 则按最大量程交货。 |  | 相关选项。 |

七、选型订货资料

1. FR3051CD型差压变送器

以检测差动电容为原理，组成电容式变送器，测量范围0－0.125－6890Kpa，输出4－20mA，具有与HART兼容的通信功能。

使用对象：液体、气体和蒸汽

| FR3051CD | 差压变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0~0.125~1.5Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 0~1.3~6Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 0~7~37Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 0~35~186Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0~120~690Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 0~400~2000Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 0~1200~6890Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 4~20mA DC, HART 协议，Smart 智能型，线性/平方根，阻尼可调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 法兰/适配器 |  |  | 排气/排液 | 膜 片 |  | 灌冲液 |
|  |  |  | 22 | SS316 |  |  | SS316 | SS316L |  | 硅油 |
|  |  |  | 23 | SS316 |  |  | SS316 | 哈氏合金 |  |  |
|  |  |  | 24 | SS316 |  |  | SS316 | 蒙乃尔合金 |  |  |
|  |  |  | 25 | SS316 |  |  | SS316 | 钽 |  |  |
|  |  |  | 33 | 哈氏合金 |  |  | 哈氏合金 | 哈氏合金 |  |  |
|  |  |  | 35 | 哈氏合金 |  |  | 哈氏合金 | 钽 |  |  |
|  |  |  | 44 | 蒙乃尔合金 |  |  | 蒙乃尔合金 | 蒙乃尔合金 |  |  |
|  |  |  |  | A1B | 传感器灌注硅油，铝外壳，导线入口 M20χ1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B1 | 支架，2-in 管件弯安装板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B2 | 支架，面板弯安装板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B3 | 支架，2-in 管件平安装板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M5 | LED 数字显示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S1 | 一个毛细管远传装置 |  |  | 根据表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ订货 |  |
|  |  |  |  |  | S2 | 二个毛细管远传装置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0 | 1/2-NPT 锥管阴螺纹接头 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 1/2-NPT 引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2 | M20χ1.5 丁字型螺纹引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P2 | 禁油，脱脂 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | d | 隔爆型 dⅡBT4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | i | 本安型 iaⅡCT6 |  |  |  |  |

2. FR3051CH型高静压差压变送器

以检测差动电容为原理，组成电容式变送器，测量范围0－7－2000Kpa，输出4－20mA，具有与HART兼容的通信功能。

使用对象：液体、气体和蒸汽

| FR3051CH | 高静压差压变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0~7~37Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 0~35~186Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0~120~690Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 0~400~2000Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 4~20mA DC, HART 协议，Smart 智能型，线性/平方根，阻尼可调 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 法兰/适配器 |  |  | 排气/排液 | 膜 片 | 灌冲液 |
|  |  |  | 22 | SS316 |  |  | SS316 | SS316L | 硅油 |
|  |  |  | 23 | SS316 |  |  | SS316 | 哈氏合金 |  |
|  |  |  | 24 | SS316 |  |  | SS316 | 蒙乃尔合金 |  |
|  |  |  | 25 | SS316 |  |  | SS316 | 钽 |  |
|  |  |  | 33 | 哈氏合金 |  |  | 哈氏合金 | 哈氏合金 |  |
|  |  |  | 35 | 哈氏合金 |  |  | 哈氏合金 | 钽 |  |
|  |  |  | 44 | 蒙乃尔合金 |  |  | 蒙乃尔合金 | 蒙乃尔合金 |  |
|  |  |  |  | A1B | 传感器灌注硅油，铝外壳，导线入口 M20χ1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B1 | 支架，2-in 管件弯安装板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B2 | 支架，面板弯安装板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B3 | 支架，2-in 管件平安装板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M5 | LED 数字显示 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0 | 1/2-NPT 锥管阴螺纹接头 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 1/2-NPT 引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2 | M20χ1.5 丁字型螺纹引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P2 | 禁油，脱脂 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | d | 隔爆型 dⅡBT4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | i | 本安型 iaⅡCT6 |  |  |  |

3. FR3051CG型压力变送器

以检测差动电容为原理，组成电容式变送器，测量范围0－1.3－40000Kpa，输出4－20mA，具有与HART兼容的通信功能。

使用对象：液体、气体和蒸汽

| FR3051CG | 压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 0~1.3~6Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 0~7~37Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 0~35~186Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0~120~690Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 0~400~2000Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 0~1200~6890Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 0~5~20Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0~10~40Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 4~20mA DC, HART 协议，Smart 智能型，阻尼可调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 法兰/适配器 |  |  | 排气/排液 | 膜 片 |  | 灌冲液 |
|  |  |  | 22 | SS316 |  |  | SS316 | SS316L |  | 硅油 |
|  |  |  | 23 | SS316 |  |  | SS316 | 哈氏合金 |  |  |
|  |  |  | 24 | SS316 |  |  | SS316 | 蒙乃尔合金 |  |  |
|  |  |  | 25 | SS316 |  |  | SS316 | 钽 |  |  |
|  |  |  | 33 | 哈氏合金 |  |  | 哈氏合金 | 哈氏合金 |  |  |
|  |  |  | 35 | 哈氏合金 |  |  | 哈氏合金 | 钽 |  |  |
|  |  |  | 44 | 蒙乃尔合金 |  |  | 蒙乃尔合金 | 蒙乃尔合金 |  |  |
|  |  |  |  | A1B | 传感器灌注硅油，铝外壳，导线入口 M20χ1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B1 | 支架，2-in 管件弯安装板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B2 | 支架，面板弯安装板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B3 | 支架，2-in 管件平安装板 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M5 | LED 数字显示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S1 | 一个毛细管远传装置 |  |  | 根据表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ订货 |  |
|  |  |  |  |  | C0 | 1/2-NPT 锥管阴螺纹接头 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 1/2-NPT 引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2 | M20χ1.5 丁字型螺纹引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P2 | 禁油，脱脂 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | d | 隔爆型 dⅡBT4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | i | 本安型 iaⅡCT6 |  |  |  |  |

4. FR3051CA型绝压变送器

以检测差动电容为原理，组成电容式变送器，测量范围0－7－2000Kpa，输出4－20mA，具有与HART兼容的通信功能。

使用对象：液体、气体和蒸汽

| FR3051CA | 绝压变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0~7~37Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 0~35~186Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0~120~690Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 0~400~2000Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 4~20mA DC, HART 协议，Smart 智能型，阻尼可调 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 法兰/适配器 |  |  | 排气/排液 | 膜 片 | 灌冲液 |
|  |  |  | 22 | SS316 |  |  | SS316 | SS316L | 硅油 |
|  |  |  | 23 | SS316 |  |  | SS316 | 哈氏合金 |  |
|  |  |  | 24 | SS316 |  |  | SS316 | 蒙乃尔合金 |  |
|  |  |  | 25 | SS316 |  |  | SS316 | 钽 |  |
|  |  |  | 33 | 哈氏合金 |  |  | 哈氏合金 | 哈氏合金 |  |
|  |  |  | 35 | 哈氏合金 |  |  | 哈氏合金 | 钽 |  |
|  |  |  | 44 | 蒙乃尔合金 |  |  | 蒙乃尔合金 | 蒙乃尔合金 |  |
|  |  |  |  | A1B | 传感器灌注硅油，铝外壳，导线入口 M20χ1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B1 | 支架，2-in 管件弯安装板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B2 | 支架，面板弯安装板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B3 | 支架，2-in 管件平安装板 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M5 | LED 数字显示 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0 | 1/2-NPT 锥管阴螺纹接头 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1 | 1/2-NPT 引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2 | M20χ1.5 丁字型螺纹引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P2 | 禁油，脱脂 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | d | 隔爆型 dⅡBT4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | i | 本安型 iaⅡCT6 |  |  |  |

5、FR3051L型法兰液位变送器

液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触，无须将正压侧用导压管引出，因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度，然后将其转换成4～20mA.DC信号输出。

FR3051L型法兰液位变送器的安装法兰标准按ANSI,法兰有3″和4″规格，法兰等级为150LB(2.5Mpa)。用户未注明时，以3″150LB安装法兰及接液膜片材料316L供货。

| FR3051L | 法兰式液位变送器 (最大工作压力 2.5Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 0~7~37Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 0~35~186Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 0~120~690Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 0~400~2000Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  | 4~20mA DC, HART 协议，Smart 智能型，阻尼可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公称直径 |  |  |  |  | 插入长度mm |  |  |  | 格里膜片材料 |  |
|  |  |  |  |  | A0 |  | 3〞 |  |  |  |  | 平面 |  |  |  | SS316L |  |
|  |  |  |  |  | A2 |  | 3〞 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | SS316L |  |
|  |  |  |  |  | A4 |  | 3〞 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | SS316L |  |
|  |  |  |  |  | A6 |  | 3〞 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | SS316L |  |
|  |  |  |  |  | B0 |  | 4〞 |  |  |  |  | 平面 |  |  |  | SS316L |  |
|  |  |  |  |  | B2 |  | 4〞 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | SS316L |  |
|  |  |  |  |  | B4 |  | 4〞 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | SS316L |  |
|  |  |  |  |  | B6 |  | 4〞 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | SS316L |  |
|  |  |  |  |  | C0 |  | 3〞 |  |  |  |  | 平面 |  |  |  | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  |  | C2 |  | 3〞 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  |  | C4 |  | 3〞 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  |  | C6 |  | 3〞 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  |  | D0 |  | 4〞 |  |  |  |  | 平面 |  |  |  | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  |  | D2 |  | 4〞 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  |  | D4 |  | 4〞 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  |  | D6 |  | 4〞 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  |  | E0 |  | 3〞 |  |  |  |  | 平面 |  |  |  | 钽 |  |
|  |  |  |  |  | F0 |  | 4〞 |  |  |  |  | 平面 |  |  |  | 钽 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | ANSI FR 150lb 3〞 |  |  |  |  |  | 碳钢镀锌 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B | ANSI FR 150lb 4〞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C | ANSI FR 300lb 3〞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D | ANSI FR 300lb 4〞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法兰/适配器 |  |  |  | 排气/排液 |  | 膜 片 |  | 灌冲液 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | SS316 |  |  |  | SS316 |  | SS316L |  | 硅油 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | SS316 |  |  |  | SS316 |  | 哈氏合金 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | SS316 |  |  |  | SS316 |  | 蒙乃尔合金 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | SS316 |  |  |  | SS316 |  | 钽 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 哈氏合金 |  |  |  | 哈氏合金 |  | 哈氏合金 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 哈氏合金 |  |  |  | 哈氏合金 |  | 钽 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1B | 传感器灌注硅油，铝外壳，导线入口 M20χ1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M5 | LED 数字显示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C0 | 1/2-NPT 锥管阴螺纹接头 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 | 1/2-NPT 引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 | M20χ1.5 丁字型螺纹引压接头，可焊接Ф14引压管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P2 | 禁油，脱脂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d | 隔爆型 dⅡBT4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i | 本安型 iaⅡCT6 |  |  |  |  |  |  |

6、FR3051CD/CG型带远传装置的差压/压力变送器

3051CD/CG变送器带上远传密封装置后，就成为3051CD/CG远传差压/压力变送器。3051CD/CG远传差压/压力变送器，可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触的可靠测量方法，它使用于下面几种情况：

1、被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时；
2、需要将高温被测介质与变送器隔离时；
3、被测介质中有固体悬浮物可高粘度易堵塞变送器接头和压力容室时；
4、被测介质用引压管引出易固化或结晶时；
5、更换被测介质需要冲洗而不容交混时；
6、必须保持卫生条件，防止污染时。

3051CD/CG型带远传密封装置的远传差压/压力变送器，仍具有3051CD/CG型差压/压力变送器的各种特点。

提供多种结构材料，远传装置组件焊接结构，可靠性强。充液腔低容积设计，减少温度影响，根据用户要求内充DC200系列硅油使用温度-40~+149°C；高温硅油使用温度-15~315°C。

表Ⅰ 扁平式远传装置订货规格表

| FR1199PFW | 扁平式远传装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | ANSI FR 150Ib 3〞 |  |  |
|  |  |  | 远传装置材料 |  |
|  |  | A | SS 316L |  |
|  |  | B | 哈氏合金 |  |
|  |  | C | 钽 |  |
|  |  | T | SS 316L加Teflon 涂层 （不适用于负压） |  |
|  |  |  | 11 | 壳体材料SS 316 |

表Ⅱ 螺纹安装式远传装置订货规格表

| FR1199RTW | 螺纹安装式远传装置(最大工作压力10Mpa) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 无冲洗备用孔 |  |  |  |  |
|  | 21 | 有冲洗备用孔 |  |  |  |  |
|  |  | A | 远传装置膜片材料SS 316L |  |  |  |
|  |  | B | 远传装置膜片材料 哈氏合金 |  |  |  |
|  |  | C | 远传装置膜片材料 钽 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 结构材料：上套SS316，安装环碳钢镀锌，垫圈为石棉或氟橡胶 |  |  |
|  |  |  | 31 | 结构材料：上套SS316，安装环SS316，垫圈为石棉或氟橡胶 |  |  |
|  |  |  |  | A | 下套材料SS316 |  |
|  |  |  |  | B | 下套材料 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 1/2-NPT锥管阴螺纹引压连接孔 |

表Ⅲ 插入桶式远传装置订货规格表

| FR1199EFW | 插入桶式远传装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 插入桶直径3〞，接液部分材料SS316 |  |  |  |
|  | 12 | 插入桶直径3〞，接液部分材料 哈氏合金 |  |  |  |
|  | 13 | 插入桶直径4〞，接液部分材料SS316 |  |  |  |
|  | 14 | 插入桶直径4〞，接液部分材料 哈氏合金 |  |  |  |
|  |  | A | 远传装置膜片材料SS 316L，适用于11、13 |  |  |
|  |  | B | 远传装置膜片材料 哈氏合金，适用于12、114 |  |  |
|  |  | C | 远传装置膜片材料 钽 |  |  |
|  |  |  | 20 | 插入桶长度 50mm |  |
|  |  |  | 40 | 插入桶长度 100mm |  |
|  |  |  | 60 | 插入桶长度 150mm |  |
|  |  |  |  | A11 | 法兰材料碳钢镀锌, 最大工作压力2.5Mpa |
|  |  |  |  | A12 | 法兰材料碳钢镀锌, 最大工作压力5Mpa |

表Ⅳ 法兰安装式远传装置订货规格表

| FR1199RFW | 法兰安装式远传装置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 无冲洗备用孔 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 有冲洗备用孔 |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 远传装置膜片材料SS 316L |  |  |  |  |
|  |  | B | 远传装置膜片材料 哈氏合金 |  |  |  |  |
|  |  | C | 远传装置膜片材料 钽 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 结构材料：上套SS316，安装环碳钢镀锌，垫圈为石棉或氟橡胶 |  |  |  |
|  |  |  | 31 | 结构材料：上套SS316，安装环SS316，垫圈为石棉或氟橡胶 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 下套尺寸 | 下套材料 | 最大工作压力 |
|  |  |  |  | A21 | 1in | SS 316 | 2.5Mpa(38℃)时 |
|  |  |  |  | B21 | 1in | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  | E21 | 1in | 碳钢镀锌 |  |
|  |  |  |  | A41 | 1.5in | SS 316 |  |
|  |  |  |  | B41 | 1.5in | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  | E41 | 1.5in | 碳钢镀锌 |  |
|  |  |  |  | A51 | 2in | SS 316 |  |
|  |  |  |  | B51 | 2in | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  | E51 | 2in | 碳钢镀锌 |  |
|  |  |  |  | A71 | 3in | SS 316 |  |
|  |  |  |  | B71 | 3in | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  | E71 | 3in | 碳钢镀锌 |  |
|  |  |  |  | A22 | 1in | SS 316 | 5Mpa(38℃)时 |
|  |  |  |  | B22 | 1in | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  | E22 | 1in | 碳钢镀锌 |  |
|  |  |  |  | A42 | 1.5in | SS 316 |  |
|  |  |  |  | B42 | 1.5in | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  | E42 | 1.5in | 碳钢镀锌 |  |
|  |  |  |  | A52 | 2in | SS 316 |  |
|  |  |  |  | B52 | 2in | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  | E52 | 2in | 碳钢镀锌 |  |
|  |  |  |  | A72 | 3in | SS 316 |  |
|  |  |  |  | B72 | 3in | 哈氏合金 |  |
|  |  |  |  | E72 | 3in | 碳钢镀锌 |  |

表Ⅴ 毛细管订货规格表

| FR1199CAP | Φ3χ1毛细管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 毛细管长度 1.5mm |  |
|  | 30 | 毛细管长度 3.0mm |  |
|  | 45 | 毛细管长度 4.5mm |  |
|  | 60 | 毛细管长度 6.0mm |  |
|  | 75 | 毛细管长度 7.5mm |  |
|  |  |  | 铠装 SS 404 |
|  |  | A | 铠装 SS 404, 加PVC护套 |

表Ⅵ 灌冲液订货规格表

| 代码 | 灌冲液 | 温度范围 | 比重(g/cm3) | 温度膨胀系数 | 25℃时的粘度mpa.s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 200系列硅油 | -40℃~150℃ | 0.934 | 0.00108 | 9.9 |
| S | 高温硅油 | 15℃~315℃ | 1.07 | 0.00053 | 44~50 |
| F | 氟油 | -45℃~205℃ | 1.85 | 0.00084 | 65 |